TRACE1300 气相色谱仪

1、仪器工作环境

1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ

1.2温度：5-40 ºC

1.3工作适度：相对湿度20-80%

2、气相色谱主机

*2.1主机模块设计：可随意更换各检测器及进样口模块，只需3分钟即可更换检测器及进样口（提供独立模块的图片）,气相与气质模块通用，可自行更换。

2.2快速加热和冷却的柱温箱：

2.2.1最大程序升温速率：≥125ºC/min

*2.2.2程序升温：≥23阶24段

2.2.3冷却时间：从450ºC降到50ºC≤240秒；

2.2.4加热升温时间：从50ºC升到450ºC≤420秒；

*2.2.5 温度稳定性:环境温度±1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃

2.2.5 保留时间重现性：＜0.0008min

2.2.6 峰面积重现性：＜0.5%RSD

2.3进样口：

2.3.1具备电子压力和流量控制

2.3.2电子压力控制:0-1000 kPa，

*2.3.3 流量精度：≤0.001Psi

2.3.4分流不分流进样（SSL）：温度范围从50℃～400℃，1℃递增；具有大体积进样功能（最大到50ul）

*2.3.5 ≥18通道电子气体控制

2.3.6 总流量设定：0-1250ml/min，部进1ml/min；吹扫流量0-50ml/min

2.4检测器

2.4.1   火焰离子检测器（FID）

2.4.1.1最高操作温度：450 ºC

*2.4.1.2最低检测限：＜1.4 pgC/s

2.4.1.3线性范围：107

2.4.1.4数据采集频率： 300Hz

*2.4.1.5灵敏度：＞0.03 Coulombs/gC

2.4.2   热导检测器（TCD）

2.4.2.1最高操作温度：400 ºC

2.4.2.2最低检测限：<400pg tridecane/ml（He载气）

2.4.2.3线性范围：105

*2.4.2.4数据采集频率： 300Hz2.

3、液体自动进样器

*3.1 2ml样品位≥8个

3.2 进样体积：0.01uL-5ul

3.3 进样精度：RSD<0.6%

5、工作站：

5.1 数据库结构软件。

5.2 原厂中英文可选色谱工作站软件。

5.3 软件全自动跟踪所有临界参数并在干扰和错误发生时提示用户，收集信息，跟踪运行状态并及时对操作者提示或报警，避免意外出错和重复分析的发生，极大地节约了操作者分析判断的时间。

5.5 操作系统:可兼容Windows 7和windows 10

5.6 色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

5.6 可自动进行快速数据采集和后处理.

5.7 可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

5.8 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

*5.9 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器

5.10 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

6、技术服务和培训

6.1 卖方须在到货后7天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

6.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

6.3 两名人员免费的提高操作培训(不含差旅费)，培训地点北京或上海；

6.4 厂家提供仪器一年的保修期，

6.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

6.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

*6.7 终身应用工程师免费上门，不收取费用，预约后1星期到厂

*7、仪器配置

7.1 气相色谱仪主机                                        1台

7.2 分流不分流进样口                                      1套

7.3 填充柱进样口                                          1套

7.4 火焰离子检测器（FID）                                 1套

7.5热导检测器（TCD）                                     1套

7.6 自动进样器                                            1套

7.7 非极性色谱柱、弱极性色谱柱各                          1根

7.8 消耗品：进样垫50个；分流衬管5只；O型密封圈10只；石墨环20只；色谱柱帽5个； 2ml样品瓶100个（含盖、垫）；10ul自动（手动）进样针2只；

7.9  国产氮气钢瓶及减压阀                                 1套

7.10 国产氢气发生器                                       1套

7.11 空气压缩机                                           1套

7.12 品牌电脑及打印机                                     1套

7.13 三气过滤器（国产）                                   1套