GC-MS 6800 型气相色谱、质谱联用仪

一、GC-MS 6800应用领域：

国家质检部门、农产品、食品、药品、环境监测站、化工、工业检测等；

二、气相色谱仪技术指标

- 分流/不分流进样口

  - ※最高使用温度： 450℃，任意温度点可控。

  - 载气控制方式：EPC柱前压力控制，EFC柱流量控制；

  - ※压力控制范围： 0-100psi；

  - 压力控制精度： 0.002psi；

  - 载气控制种类： 氦气，最大流量1250mL/min；

  - 分流比设置范围：1000:1；

  - 隔垫吹扫流量控制范围：0-100mL/min：

- 柱温箱

  - 体积：28cm×30cm×11206cm；

  - ※温度控制范围：室温+4℃～450℃；

  - 温度控制精度：小于0.1℃；

  - 温度稳定性：小于0.1℃每1℃环境变化；

  - 程序升温阶数：7阶21平台程序升温（柱箱）；

  - ※程序升温速率：150℃/min（柱箱）；

  - 降温速率：从350℃降至50℃ <10min ；

  - 最大运行时间：999.99min ；

  - 各阶恒温时间：0～399min（柱箱）；

  - 保留时间重现性：小于0.002 min ；

  - 峰面积重现性：小于3% RSD ；

- 自动进样器

3.1可配套HT300A高效率气相色谱液体自动进样器、HT200H高灵敏度气体顶空自动进样器、HT250D

三、质谱技术指标

1.离子源

1.1前开口式腔体设计，可直接从前端拆装离子源，无需打开仪器外壳；

1.2离子化方法：EI；

※1.3离子源设定温度：100---350℃连续可调；

※1.4离子化能量(电子轰击源EI)： 5 eV ---250 eV（常规使用70 eV）；

1.5 灯丝：双灯丝；

※ 1.5.1完全国产化灯丝，降低维护成本；

※ 1.5.2灯丝发射电流设定范围：0-350uA

2.检测器

2.1 检测系统：二次电子倍增器带聚焦透镜；

2.2 检测器：带高能打拿极的离轴电子倍增器；

3.质量分析器

3.1 质量范围：1.5---1000 amu，以0.1amu递增；

3.2 质量分析器：带预四极的高精度金属钼四极杆，改善边缘场，减少四极杆污染；

3.3分辨率：单位质量分辨

3.4质量轴稳定性： +/-0.10 amu/48 hrs

3.5扫描速率：最高10000 amu/s

4．灵敏度：全扫描，1pg八氟萘（OFN）在m/z 272 amu处，信噪比（S/N）≥30：1 （RMS）

5. 动态范围：105

※6.真空系统

6.1 前级泵：油旋片泵，抽速5 m3/h；

6.2 分子泵：涡轮分子泵，抽速67 L/s；

※6.3配全量程冷阴极真空规，提供实时真空信息

※7.气质接口：接口最高使用温度450℃

四、软件功能：

1.软件：中/英文可选；

※2.操作环境：Windows XP，Windows 7，Windows 8；

3.工作站软件可同时控制气相色谱仪、自动进样器和质谱仪；

4.通过高速网卡实现数据采集与传输，可实现远程通讯；

5.扫描方式

5.1可实现SIM、 FULL SCAN扫描；

5.2 SIM扫描可设置16通道×16组；

※6.支持手动调谐和自动调谐；

7.实时显示总离子流谱和质谱图谱；

8.可快速提取离子和全扫描图谱；

9.仪器必须提供NIST2017谱库，并且保证谱库终生免费升级服务；

11.搜寻结果显示每个化合物的实测保留时间、分子结构式与标准图谱,确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性、定量分析；

12.工作站软件符合国家GB2763-2005、NY/T 1379-2007等对软件要求。

五、培训及售后服务：

1、现场售后服务响应时间：兰州市4小时内可到现场，甘肃省24小时内可到现场。

培训：提供科学合理的培训计划，除了现场安装培训和不定期前往用户处培训外，每年必须提供2-4人前往总部免费培训名额。